Внимание! 	Отключайте оборудование от сети при проведении любых профилактических или ремонтных работ.

##### Гарантия

Мы рады поздравить Вас с приобретением солярия «Onix » и поблагодарить Вас за доверие к нам.

Каждая «Onix » изготовлена в соответствии с международными стандартами IEC/EN и имеют знак качества KEMA.

Гарантия исчисляется с даты продажи. Во время действия гарантии мы производим бесплатный ремонт и замену деталей, вышедших из строя из-за некачественных материалов или дефектов производства.

Для предъявления претензий по гарантии Вы должны предъявить гарантийный талон с указанной датой продажи, типом и серийном номером солярия.

###### Гарантия не распространяется

На узлы, имеющие тип, серийный номер и/или другие отличительные маркировки, если эти маркировки удалены, повреждены или отсутствуют.

На акриловые стекла

На повреждения, вызванные небрежным обращением, ненадлежащими условиями транспортировки, использования и монтажа.

На повреждения, вызванные сборкой, установкой или ремонтом, проводимыми неавторизированным «Hapro» персоналом.

На повреждения, вызванные пожаром, землетрясением  или другими природными катаклизмами.

Прочтите это в первую очередь

- Обращайтесь к Вашему дилеру, сразу же, если Ваш солярий не функционирует так, как предписывается инструкцией.

- Не используйте солярий во влажных или пыльных помещениях.

Убедитесь, что защитные предохранители выдержат требуемую нагрузку. Данный солярий имеет защиту от утечки на землю 0,03А. Если силовой

- кабель подключается к сети без вилки, должен быть установлен контактор или размыкатель рассоединяющий как фазные, так и нулевой провода.

- Всегда отключайте солярий от сети при проведении профилактических работ или очистки солярия. Все ремонтные или профилактические работы должны выполняться квалифицированным электриком.

Никогда не очищайте электрические компоненты с использованием жидкостей.

- Придерживайтесь рекомендованных расстояний, указанных в разделе «Размеры/Размещение» при установке солярия.

- Если солярий размещается в отдельном помещении, должно быть достаточное расстояние между стенами и оборудованием (см. раздел «Сборка солярия»). Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха вокруг солярия.

- Избегайте попадания на акриловые стекла предметов, которые могут поцарапать стекла.

- Солярий нельзя эксплуатировать если :

  - пользователь не надел защитные очки от UV излучения

  - отсутствует акриловое стекло в нижней части солярия

  - отсутствует стекло в верхней части солярия

  - температура в помещении, где установлен солярий 30С и выше

  - неисправен внешний таймер, которым обязательно должен быть снабжен солярий

- Для замены ламп и стартеров: чтобы вытащить лампу, поверните ее на четверть оборота влево; чтобы вынуть стартер, поверните его на четверть оборота влево. Установку ламп и стартеров производите в обратной последовательности.

- Заменяйте лампы низкого давления, как предписано производителем. Используйте лампы того же вида.

- Заметьте: только специальный очиститель можно использовать для очистки акриловых стекол. Не используйте для этой цели очистители, содержащие спирт,  т.к. это может привести к повреждению акриловых стекол.

- Тип УФ излучения солярий указан на специальной наклейке на корпусе солярия.

- УФ излучение от солнца или других источников может вызвать повреждение кожи или глаз. Эти биологические эффекты зависят от состава и количества УФ излучения, а также от чувствительности кожи и глаз.

- Кожа может получить солнечный ожог при избыточном количестве УФ излучения. Часто повторяющиеся сеансы могут привести к преждевременному старению кожи, а также увеличивает риск развития кожных новообразований.

- Незащищенные глаза могут получить поверхностный ожог. При длительном повторяющемся воздействии УФ излечение может привести к катаракте.

- При повреждении силового кабеля он должен заменяться производителем или его сервисным представителем или квалифицированным электриком во избежание нежелательных последствий.

Обратите внимание:

Пожалуйста, консультируйтесь с обслуживающим персоналом солярия при выборе сеанса загара.

Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Всегда отключайте солярий от сети при обслуживании или ремонте.

Снятие стекол

ВНИМАНИЕ ! Отключите солярий от сети .

1 Отогните уплотнитель стекла

2 Отсоедините заглушки в боковой панели.

3 Снимите стекло

Замена лампы высокого давления

|  |  |  |  |  | А – Открутите крепежный болт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Б – Осторожно снимите фильтр |
|  |  |  |  |  | При замене лампы ЗАПРЕЩАЕТСЯ |
|  |  |  |  |  | брать ее руками за излучаемую |
|  |  |  |  |  | кварцевую поверхность ( используйте |
|  |  |  |  |  | перчатки или ткань ) . |

Р А Б О Т А

А – START

- в режиме « автономный » нажмите START один раз, кнопками + и – установите время сеанса загара . Повторное нажатие START приведет к началу сеанса загара .

- в режиме управления от внешнего устройства – солярий включится автоматически , кнопка START используется для продолжения сеанса загара из режима « пауза » .

B – STOP

- в режиме «автономный » однократное нажатие кнопки STOP приводит к переводу солярия в режим   « пауза » , при этом лампы выключаются , вентиляция работает . Повторное нажатие кнопки STOP приводит к переходу солярия в режим « охлаждение » на 3 минуты , после их истечения новый сеанс загара возможен .

- в режиме управления от внешнего устройства -  однократное нажатие кнопки STOP приводит к переводу солярия в режим  « пауза » , при этом лампы выключаются , вентиляция работает . Следующие нажатия кнопки STOP не приводят к переводу солярия в режим охлаждения , это произойдет по команде внешнего устройства управления .

C

- в режиме «автономный » - уменьшение времени сеанса загара ,

- уменьшение скорости обдува клиента.

- в режиме управления от внешнего устройства -  уменьшение скорости обдува клиента.

D

- в режиме «автономный » - увеличение времени сеанса загара ,

- увеличение скорости обдува клиента.

- в режиме управления от внешнего устройства -  увеличение скорости обдува клиента.

E ( Face )

Включение и выключение лицевых ламп .

F ( Fan )

Включение и выключение вентиляции .

Главное

При использовании внешнего устройства управления , время сеанса загара в солярии должно быть выставлено на ноль следующим образом

- нажмите B и D одновременно на 10 секунд

- используйте кнопку C для изменения времени сеанса загара до нуля                                                    ( показание дисплея 00 )

- нажмите кнопку A один раз для запоминания установленного значения , при этом Вы должны услышать звуковой сигнал .

ВНИМАНИЕ : Максимально возможное время сеанса загара 30 минут .

Показания дисплея :

E1- неисправность плат управления солярием ( Display print и/или Switch print ) .

E2- неисправность стекла ( фильтра ) лицевых ламп .

E3- неисправность соединительного кабеля между платой управления солярием Switch print и платой дисплея Display print

ВНИМАНИЕ : При индикации указанных сообщений Вы должны прекратить использование солярия , отключить его от сети . Свяжитесь с дилером .

|  |  | После 500 часов работы этот символ будет высвечиваться на дисплее – необходимо заменить лампы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В и С одновременно на 3 секунды - показание счетчика наработки ламп часах , которое необходимо умножить 10 |  |
|  |  | Удерживайте кнопку С 3 секунды для обнуления счетчика наработки . |  |
|  |  | В и F одновременно на 3 секунды - показание счетчика наработки солярия в часах , которое необходимо умножить 10 |  |
|  |  | ( не сбрасываемый ). |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина – 2100 мм.

Напряжение питания 220 вольт , предохранитель – 16 ампер .

Количество ламп : 22 лампы по 100 ватт 190 см

6 ламп по 80 ватт

1 лампа HPA.

Вес – 120 кг.

С Б О Р К А

|  |  |  |  |  |  | При самопроизвольном подъеме CANOPY , переставьте амортизатор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | При самопроизвольном опускании CANOPY , переставьте амортизатор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Контакты : 1 и 3 – включение солярия при их замыкании ;

2 – фаза ( 220 вольт ) ;

4 – защитное заземление ;

5 – ноль .